連續式微波消化結合分光光度計測定化學需氧量(COD)

林世宗; 許道平

本研究之目的為建立微波消化結合分光光度計之測定系統，快速偵測水中COD。此系統於家用微波爐之內腔中設鐵鈇龍管(長3m，內徑2mmm，外徑4mm)，樣品及試劑混合液以蠕動幫浦（流量15ml/min）送入鐵鈇龍管，設定微波功率及時間，微波後再以蠕動幫浦經冷卻後以分光光度計測定之，實驗試劑為0.0705M硝酸銀溶液1ml，0.0417M重鉻酸鉀溶液1ml ，0.55％硫酸銀溶液3.5 ml，水樣2.5ml 。微波功率700W，微波時間20秒。此連續式微波消化結合分光光度計測定COD裝置已初步建立並完成測試，結果顯示，此裝置之偵測檢量線R/sup 2/可達0.998，回收率平均值105.3％，相對標準偏差2.12。微波連續式(on-line)之結果與批次法(off-line)之準確度與精密度相似。本裝置進行COD連續監測為可行的。